Praktikum z vakuové fyziky
Protokol č. 7
Vypracoval: Pavel Ondračka
Měřeno dne: 30.9.2011

Úvod
Ionizační manometr se skládá se ze žhavené katody, anody a kolektoru. Katoda je zdrojem elektronů, které ionizují zbytkový plyn. Množství vzniklých iontů (a tedy i kolektorový proud) je úměrné hustotě plynu (tedy i jeho tlaku) a emisním proudu. Napětí anoda – katoda je řádově stovky voltů.

Platí: I_c = K p I_e ,kde Ic je kolektorový proud, p je tlak, Ie je emisní proud a K je konstanta závislá na geometrickém tvaru a rozměrech elektrod, na napětí elektrod a na složení plynu.

Měření
a)Změřte závislost kolektorového proudu na emisním proudu při konstantním tlaku pro různé tlaky.

Pokud při měření nastavíme K na 1, můžeme přímo měřit poměr Ic/Ie. Ze znalosti tohoto poměru, emitorového proudu a tlaku potom určíme K.

a1 = (1,55±0,01)e-5	a2 = (3,195±0,011)e-5
p1 = 6,3e-5 Pa	p2 = 4,1e-4 Pa
K1 = (0,245±0,002) Pa-1	K2 = (7,78±0,03)e-2 Pa-1

b) měření při konstantním emisním proudu

Závěr
Měření proběhlo úspěšně, při měření za konstantního tlaku naměření hodnoty velmi přesně odpovídají očekávané lineární závislosti. Hodnoty K se pro jednotlivé hodnoty tlaku liší. To je způsobeno tím že se změnou tlaku se mění také složení plynu v aparatuře.